WAT89EC-5详细技术参数：

1、投标设备必须符合国家标准GB/T21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》的国家标准要求。并通过《公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告》；投标设备的制造商须具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》、《中华人民共和国计量器具型式批准证书》、《全国工业产品生产许可证》和《商用密码产品定点单位证书》。投标时要求提供以上报告和证书的复印件并加盖制造商公章；

※2、投标设备应为测试和针式打印分体机。

3、检测范围：0.00mg/100mL~440mg/100mL(BAC)

4、显示屏：≥2.4吋彩色触摸显示屏；

5、本机体积：144mm×66mm×32mm

6、本机重量（含电池）：277g

7、使用电池：四节AA镍氢充电电池（2000mAh以上，可使用3000次以上）；

8、检测精度（工作温度范围内）：

±10%（量程：88mg/100ml-220mg/100ml）

±8.0mg/100ml(量程：44mg/100ml-88mg/100ml)

±6mg/100ml(量程：<44mg/100ml)

±15%(量程：221mg/100ml-500mg/100ml)

9、存储功能：可存储20000测试记录，包括日期，时间和被 测者驾驶证号等信息的测量结果，并可随时打印任一记录

※10、弹出式吹管：吹管采用弹出式拔出设计，提高卫生水平；必须具有完全防倒吸、单向吹气、一次性独立封装的吹管。

※11、 产品必须具有输入车牌号码、驾驶证号码和执勤民警警号等必要信息输入功能；可直接打印出来。无需输入，可根据采购单位的要求打印时自动生成使用单位：“XXXX交警支队”等12个字样,提高执法效率。

12、打印机输出：中文（可选英文）

13、响应时间：小于5秒

※14、双通道设计：为保证测试准确无酒精残留产品的取样通道与压力测试通道分开，互不干涉.

15、外接电源：标准USB5V直流电源。